RCNY-803全自动绝缘油介电强度测试仪

功能及特点

  本仪器为三杯一体式设计；

  5.4液晶显示屏，中文菜单人机对话方便，具有温度、湿度测量以及时钟显示功能；

  操作简单，自动完成升压、保持、搅拌、静置、计算、数据存储及打印输出等操作；

  具有断电存储功能，可自动保存测试结果；

  具有过压、过流、限位及接地报警功能，以保障操作人员的人身安全；

  独特的波形整定功能，消除谐波对准确测定的干扰；

- 采用CPU和PLC双重控制，保障仪器工作稳定可靠；

- 具有仪器自校准功能，可以保证数据的准确性

- 高压输出端选用弹压结构，保证油杯与高压输出端的紧密接触；

- 程序设有GB/T507-1986/GB/T507-2002以及自定义程序可选，选择性灵活；

- 具有232接口和蓝牙功能，方便与电脑传输数据

技术指标及使用条件

名 称 指 标

输出电压： 0～80 kV（0-100KV可设定） 升压速率选择钮

电压畸变率 ＜1%

升压速率 2.0～3.5 kV/s（Δ = 0.5 kV/s）

升压器容量 1.5 kVA

测量精度 ±（2%+2字）

电源电压 AC 220 V 10%

电源频率 50 Hz 2%

功 率 200 w

适用温度 0～45℃

适用湿度 ＜85 % RH 电源及地线柱 温湿度传感器

宽×高×纵深 410×390×375 (mm)

净 重 ～ 32 kg