RCYJ-330S绝缘油介质损耗及体积电阻率测试仪

1. 高度自动化，升温、测量介损 、测量电阻率可一次完成；

2. 油杯采用符合国标GB/T5654-2007的三电极式结构，极间间距2mm，可消除杂散电容及泻漏对介损测试结果的影响；

3、仪器采用中频感应加热，PID控温算法。该加热方式具备油杯与加热体非接触、加热均匀、速度快、控制方便等优点，使温度严格控制在预设温度误差范围以内。

4、采用先进的DSP和FFT技术，确保数据稳定、准确、可靠。

5、内部标准电容器为SF6 充气三点极式电容，该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响，使仪器精度在长时间使用后仍然得到保证。

6、大屏幕彩色触摸屏，中文操作菜单，人家对话方便，操作简洁明了，一目了然。

7、具有开盖断高压，油杯高低压电极短路等温馨提示，消除安全隐患，确保操作人员的人身安全和设备的正常运行。

8、自带实时时钟，测试日期、时间可随测试结果保存、显示、打印；设备可以显示环境实时监测。

9、自动存储测量数据，可存储100组测量数据。

10. 空电极杯校准功能。测量空电极杯的电容量和介质损耗因数，以判断空电极杯的清洗和装配状况。校准数据自动保存，以利于相对电容率和直流电阻率的精确计算。

| 参数 | 指标 | 参数 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量 范围 | 电容 | 5pF～200pF | 分辨率 | 电容 | 0.01pF |
|  | 介损 | 0.00001～100 |  | 介损 | 10-5 |
|  | 电阻率 | 2.5MΩm～20TΩm |  | 电阻率 | 0.001M |
| 测量 精度 | 电容 | 0.5%+1PF | 控温精度 | ±0.5℃ |
|  | 介损 | ±(0.5%读数+0.0001) | 控温范围 | 0～125℃ |
|  | 电阻率 | ±10%读数 | 交流电压 | AC 0-2200V |
|  |  |  | 直流电压 | DC 0-600V |
| 环境温度 | 0～40℃ | 环境湿度 | ＜80%RH |
| 工作电源 | AC220V±10% (50±1)Hz | 外形尺寸 | 420mm*380mm*385mm |
| 功 率 | 100 W | 重 量 | 21Kg（不含油杯） |

# Text boxes

技术指标及使用条件